Zespół Szkół Łączności

LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Klasa IV 							Technik Elektronik

Instrukcja do ćwiczenia: Badanie stabilizatora napięcia z regulacją ciągłą.

- Celem ćwiczenia jest zapoznanie się uczniów z podstawowymi parametrami stabilizatorów napięcia z regulacją ciągłą – szeregowych.

- Budowa i zasada działania szeregowego stabilizatora napięcia.

Każdy zasilacz stabilizowany szeregowy zawiera:

- źródło napięcia wzorcowego (referencyjne, odniesienia);

- wzmacniacz błędu;

- element regulowany – tranzystor szeregowy;

Może występować również:

- obwód ograniczenia prądu;

- ogranicznik termiczny.

Dzielnik napięcia R1, R2 zapewnia nam możliwość uzyskania wymaganego napięcia wyjściowego. Jeżeli zamiast rezystora R1 zostanie zastosowany potencjometr, możliwa jest płynna regulacja napięcia wyjściowego.

Jeżeli pod wpływem zmiany napięcia wejściowego UWE  (wzrostu lub spadku) lub zmiany prądu obciążenia (wzrostu lub spadku) następuje zmiana napięcia wyjściowego UWY, następuje również zmiana napięcia UA. Powstała różnica napięć +/- (UA –UR ) jest wzmacniana przez wzmacniacz K. Z wyjścia wzmacniacza jest  sterowany tranzystor regulacyjny tak, że przy spadku napięcia wyjściowego UWY tranzystor zostaje bardziej wysterowany, a przy wzroście napięcia wyjściowego UWY tranzystor będzie mniej wysterowany zapewniając tym samym niezmienne napięcie wyjściowe w zakresie stabilizacji.

R2

R1

UWY

R0

-

K

+

UWE

UAa

+

-

Element regulujący

-

+

Wzmacniacz          błędu

Źródło napięcia odniesienia  UR

Rys. 1. Zasada działania szeregowego stabilizatora napięcia.

Jeżeli w prostym stabilizatorze napięcia nastąpi zwarcia na wyjściu, układ ulega uszkodzeniu. Zapobiega się temu przez układ ograniczenia prądu (rys. 2).

Iobc

UBE

T2

RA

IB

Rys. 2. Zasada działania ograniczenia prądu stabilizatora napięcia.

Dopóki prąd obciążenia nie przekracza wartości prądu ograniczenia stabilizatora, zapewniona jest stabilizacja napięcia. Jeżeli jednak iloczyn wartości prądu Iobc  i wartości rezystora  RA osiągnie wartość około 0,7 V tranzystor T2 zaczyna przewodzić i część prądu IB staje się prądem kolektora T2, a tym samym uniemożliwia przekroczenia dopuszczalnego prądu zwarcia. Można budować układy o różnych charakterystykach ograniczenia prądu, od prostokątnej do S – owej, gdzie przy zwarciu wartość prądu jest znacznie mniejsza od  prądu maksymalnego.

-

+

Uwy

-

Uwe

2

1

10

6

9

C3

C2

5

3

4

7

8

+

C1

R8

R6

R5

T1

R4

R3

R1

R2

µA723

Rys. 3. Schemat ideowy stabilizatora napięcia z regulacją ciągłą (szeregowego) z wykorzystaniem układu scalonego µA 723.

Układu scalony µA 723 w swojej wewnętrznej strukturze zawiera wszystkie elementy konieczne do zbudowania zasilacza stabilizowanego szeregowego z regulacją napięcia wyjściowego i układem ograniczenia prądowego. Dołączenie zewnętrznego tranzystora dużej mocy umożliwia budowanie zasilaczy na duże prądy w szerokim zakresie napięć oraz o polaryzacji napięcia wyjściowego dodatniego i ujemnego.

- Wyposażenie stanowiska pomiarowego.

- model stabilizatora napięcia;

- zasilacz laboratoryjny z pomiarem napięcia i prądu;

- zasilacz niestabilizowany do pomiaru pulsacji ( w miejsce zasilacza laboratoryjnego);

- multimetr cyfrowy szt. 2;

- obciążenie R0 – rezystor regulowany;

- oscyloskop.

- Badanie parametrów zasilacza stabilizowanego z układem scalonym (uA)723.

Zadania do wykonania.

Uruchom układ do pomiaru parametrów stabilizatora napięcia, dokonaj pomiarów i opracuj wyniki pomiarów. Zakres prac powinien obejmować:

- Pomiar i wyznaczenie charakterystyki przejściowej stabilizatora U0 = f(UI)  dla          I0 = const. (dla stałego prądu obciążenia). Określenie zakresu napięcia stabilizacji;

- Wyznaczenie współczynnika stabilizacji napięciowej SU = ΔU0 / ΔUI ;

- Pomiar i wyznaczenie charakterystyki wyjściowej (obciążeniowej) stabilizatora;

- Wyznaczenie współczynnika stabilizacji obciążeniowej;

- Wyznaczenie względnego współczynnika stabilizacji;

- Wyznaczenie wartości maksymalnego prądu obciążenia;

- Wyznaczenie wartości prądu ograniczenia;

- Wyznaczenie dynamicznej rezystancji wyjściowej stabilizatora;

- Wyznaczenie sprawności energetycznej stabilizatora;

- Pomiar napięcia tętnień i współczynnika skuteczności tłumienia tętnień.

- Podstawowe wzory do obliczeń i definicje poszczególnych parametrów.

4.1 Zależność zmian wartości napięcia wyjściowego w funkcji zmian napięcia podawanego na wejście stabilizatora   U0 = f(UI ) przy I0 = const. nosi nazwę charakterystyki przejściowej. Z tej charakterystyki odczytujemy zakres stabilizacji i dane do obliczenia  współczynnika stabilizacji od zmian napięcia wejściowego SU=ΔU0ΔUI   gdzie Δ U0 – zmiana napięcia wyjściowego wywołana zmianą napięcia wejściowego Δ UI w zakresie stabilizacji napięcia.

4.2 Zakres stabilizacji,  to taki zakres napięć wejściowych przy pełnym obciążeniu stabilizatora, przy którym spełnione są parametry stabilizatora.

4.3 Zależność zmian wartości napięcia wyjściowego w funkcji zmian prądu obciążenia przy stałej wartości napięcia na wejściu stabilizatora nazywamy charakterystyką wyjściową (obciążeniową) stabilizatora. Z tej charakterystyki wyznaczamy:

- Współczynnik stabilizacji napięciowej od zmian prądu obciążenia, od 0 do Imax SUI=UWYmax−UWYminUWYmax⋅100%

- Rezystancji wyjściowej RWY=ΔUWYΔIWY

- Maksymalnego prądu stabilizatora, prądu graniczenia stabilizatora i prądu zwarciowego.

4.4 Względny współczynnik stabilizacji SUW=ΔU0U0ΔUIUI⋅100% gdzie UI – zalecany zakres zmian napięcia wejściowego zalecany przez producenta.

4.5 Sprawność stabilizatora ŋ = P0 / PI obliczana dla maksymalnego prądu  Imax w zakresie stabilizacji. P0 –moc oddana do obciążenia, a PI – moc pobrana przez stabilizator.

4.6 Współczynnik skuteczności tłumienia tętnień  kU=UOppUIpp⋅100%      gdzie U0pp – to wartość międzyszczytowa pulsacji na wyjściu, a UIpp – wejściu stabilizatora.

5.0  Pomiary parametrów stabilizatora napięcia z regulacją ciągłą.

Model stabilizatora z układem scalonym (uA)723.

  - Pomiar charakterystyki przejściowej U0 = f(UI)  I0 = const. (napięcie wyjściowe w funkcji napięcia wejściowego dla stałej wartości prądu obciążenia) dla stabilizatora z regulacją ciągłą.

Uwaga!!!  . Pomiary muszą być wykonane starannie. Odczyty wartości napięć i prądów do dwóch miejsc po przecinku.

Tabela 1.  I 0 =const. (wpisać najbliższą wartość 0,2A, którą można ustawić), temperatura ~ 20˚ C

| U I [V] | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U 0 [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  Pomiar napięcia wyjściowego w funkcji prądu obciążenia U0 = f(I0) dla UI = const. dla stabilizatora z regulacją ciągłą.

Tabela 2.  UI =20 +/- 0,5 V, Początkowa ustawiona wartość napięcia wyjściowego U0 = 12 +/- 0,1V dla I 0 = 0,2 A, (j.w.) temperatura ~ 20˚ C.

| R obc. [Ω] | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 4 | 2,5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 0 [A] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,80 | 1,0 | 1,10 |  |  |  |  |  |
| U wy. [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I I [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P0 [W] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŋ [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Dla wartości prądu obciążenia I = 0,8A dokonaj pomiaru amplitudy pulsacji na obciążeniu po podłączeniu w miejsce zasilacza laboratoryjnego, zasilacza niestabilizowanego. Zanotuj wartość napięcia VSS na wejściu stabilizatora, oraz  na jego wyjściu (obciążeniu).

  - Pomiar (tylko dla stabilizatora impulsowego) częstotliwości kluczowania  i współczynnika wypełnienia  impulsów kluczowania w funkcji prądu obciążenia.

  - Przebieg ćwiczenia i opracowanie sprawozdania.

- Cel ćwiczenia.

- Narysuj schemat(y) układu pomiarowego z zastosowaniem przyrządów zgodnie z listą przyrządów. Dokonaj połączenia układów pomiarowych.

- Dokonaj pomiaru zgodnie z zadaniem, a wyniki zanotuj w tabelkach wg załączonego wzoru.

- Dokonaj obliczeń i zamieść przykładowe obliczenia.

- Wyniki z poszczególnych tabel przedstaw z postaci wykresów (charakterystyka przejściowa, wyjściowa, sprawność). Zaznacz na charakterystykach zakres stabilizacji przyjmując zakres zmian od napięcia początkowego o +/-0.1 V, zaznacz i zapisz wartość maksymalnego prądu stabilizacji oraz wartość prądu ograniczenia.

- Dokonaj opisu przebiegu pomiaru dla każdego mierzonego parametru (zgodnie z zadaniami z instrukcji).

- Kilkuzdaniowy opis działania zasilacza stabilizowanego (zasada działania) i jego zastosowanie.

- Wyposażenie stanowiska pomiarowego.

- Zestawienie mierzonych i obliczanych parametrów.

- Sformułuj zalecenia eksploatacyjne dla zasilacza stabilizowanego.

- Narysuj oscylogramy pulsacji na wyjściu zasilacza niestabilizowanego.